## Slide 1
AF Camera 신규 기능 개발 계획서
Multi Exposure 기능 테스트
2025.12.12
뷰웍스 광영상본부
광영상기술지원팀
정찬우 CL

## Slide 2
목 차
2
01
과제 개요
02
AF Multi-Exposure 로직 소개
03
로직 검증 실험 방식 및 결과
04
결론 및 추가 디버깅 사항

## Slide 3
3
01
과제 개요

## Slide 4
1. 과제 개요
과제 요청 고객사: 크레셈
과제 요청 사항
  PCB 표면 특성상, 재질의 빛 반사도 특성이 상이하여, AF 레이저 영상 형태 및 밝기가 PCB 위치마다 변화가 심함. 이로 인한 AF Detection 성능 감소가 큼.
  이를 보완하기 위해 AF 카메라 단에서 Multi Exposure 기능을 사용할 것을 24년 12월경에 제안하였으며, 이에 따른 AF Detection 성능 개선 여부를 확인하고 자 함.
과제 진행 History
  25년 1월경, AF 계산값 평균화 방식을 활용한 로직을 구현하여 AF 카메라 Firmware / FPGA 단에 테스트 버전으로 적용하였음.
  25년 3월경, 구현한 로직대로 뷰웍스 실험실 조건에서 테스트를 진행함.
  25년 3월 중순 경, 고객사 크레셈 방문하여 테스트 진행했으나, 모션 발진이 발생하며 기능 구현 실패함.
  유력한 원인으로 Peak Threshold 처리 블록과 신규 Multi Exposure 로직간 계산 에러가 발생하는 것으로 보여짐. 이에 따른 디버깅 및 테스트 필요.
  AF 계산 알고리즘인 Haar-Filter Feature를 응용하여 AF 계산 결과물 출력시, 에러율에 대한 정보 파악하여 최종 출력 신호 판정시 활용할 수 있도록 기능 보완 및 테스트 필요함.

## Slide 5
5
01
기존 AF Multi-Exposure 로직

## Slide 6
AF 카메라 Multi Exposure 기능 설계 구조
peak threshold
Multi Exposure
Sequence mode
spi DAC
peak threshold
(masking)
Data
Sequence on_off
[구조]
1. Multi Exposure 로직 적용 이후 AF 출력단 구조
Multi Exposure Sequence mode의 기능이 추가됨
Sequence mode의 사용 여부에 따라 peak threshold 출력을 사용할 지, Multi Exposure Sequence mode 출력을 사용할 지 결정하게 됨
Sequence mode 로직 내부에 peak threshold를 masking된 값을 처리해주는 부분을 추가해 기존의 peak threshold masking과 sequence mode의 출력이 충돌이 발생하지 않게 함

## Slide 7
Multi Exposure Logic Mode
모드 별 정의
mode 1 : Using One Sample
초기 Exposure 선택 값 : Exposure 1 (예시)
  Sequence 1에서 초기 input으로 설정한 Exposure와 가장 근접한 값을 출력
  Sequence 2에서 Sequence 1에서 출력된 값과 가장 근접한 값을 출력
  빨간 값이 Sequence별 출력
65
200
0.1
exposure 1
exposure 2
exposure 3
65
200
0.1
exposure 1
exposure 2
exposure 3
65
200
0.1
exposure 1
exposure 2
exposure 3
초기 input
Sequence 1
Sequence 2
exposure 1
65
exposure 1
65
exposure 1
65

## Slide 8
Multi Exposure Logic Mode
모드 별 정의
mode 2 : Using Two Sample
초기 Exposure 선택 값 : Exposure 1 (예시)
  Sequence 1에서 초기 input으로 설정한 Exposure와 가장 근접한 두 값을 선택한 뒤 평균 출력
  Sequence 2에서 Sequence 1에서 출력된 값(33)과 가장 근접한 두 값을 선택한 뒤 평균 출력
65
200
0.1
exposure 1
exposure 2
exposure 3
65
200
0.1
exposure 1
exposure 2
exposure 3
65
200
0.1
exposure 1
exposure 2
exposure 3
초기 input
Sequence 1
Sequence 2
(exposure 1 + exposure 3) / 2
약 33
(exposure 1 + exposure 3) / 2
약 33
exposure 1
65

## Slide 9
Multi Exposure Logic Mode
모드 별 정의
mode 3 : Average
초기 Exposure 선택 값 : Average mode에서는 Don‘t care
  Sequence 1과 Sequence 2의 각 index(exposure n)끼리의 차이를 구함
  위 값이 sw로 입력한 sequence threshold 보다 클 경우 계산 X / threshold가 넘지 않는 index의 값끼리의 평균 계산을 함
    현재 테스트 환경에서는 동일 AF 값을 넣어주고 있기 때문에 threshold를 넣는 것이 무의미함.
    해당 threshold 로직 검증은 (input 값 변경 이후) 정찬우 CL님이 진행할 예정
65
200
0.1
exposure 1
exposure 2
exposure 3
65
200
0.1
exposure 1
exposure 2
exposure 3
65
200
0.1
exposure 1
exposure 2
exposure 3
Sequence 1
Sequence 2
Sequence 3
(exposure 1 + exposure2 + exposure 3) / 3
약 88
(exposure 1 + exposure2 + exposure 3) / 3
약 88

## Slide 10
10
03
로직 검증 실험 방식 및 결과

## Slide 11
출력 모드 1 – Using Single Sample
출력 모드 2 – Using Two Sample
출력 모드 3 – Averaging
Group Number = 2인 조건에서 AF 신호가 정상 출력되는 지 확인. 테스트 예시 조건 1-1) (Exp 100 - Diff 2) , (Exp 1, Diff 2048) 조건에서 AF MultiExposure가 정상 동작하는 지 확인. 기준 출력은 Exp 100임. 1-2) (Exp 100 - Diff 10) , (Exp 1, Diff 5) 조건에서 AF MultiExposure 출력모드 1이 정상 동작하는 지 확인. 기준 출력은 Exp 100임.
Group Number = 3인 조건에서 AF 신호가 정상 출력되는 지 확인. 위 테스트 예시 조건에서 노출 조건이 3개인 경우이며, 테스트 방식 동일.
Group Number = 2인 조건에서 AF 신호가 정상 출력되는 지 확인. 1-1) 테스트 예시 조건에서 노출 조건이 2개인 경우이며, 출력모드 2 조건대로 동작하는 지 확인.
Group Number = 3인 조건에서 AF 신호가 정상 출력되는 지 확인. 위 테스트 예시 조건에서 노출 조건이 3개인 경우이며, 출력모드 2 조건대로 동작하는 지 확인.
Group Number = 2인 조건에서 AF 신호가 정상 출력되는 지 확인. 1-1) Averaging Threshold가 정상 동작하며 출력모드 3이 동작하는 지 확인.
Group Number = 3인 조건에서 AF 신호가 정상 출력되는 지 확인. 위 테스트 예시 조건에서 노출 조건이 3개인 경우이며, 출력모드 3 조건대로 동작하는 지 확인.
검증 과정 및 결과

## Slide 12
출력모드 기능 설명
출력 모드 1 – Using Single Sample
88
172
225
1
2
3
92
174
219
4
5
6
84
170
224
7
8
9
기준 출력
Multi Exposure 계산 로직에 의한
첫번째 AF 신호 출력.
172,225,92 중에서 기준 출력 88과 가까운 4번째 신호 92을 출력.
Multi Exposure 계산 로직에 의한 두번째 AF 신호 출력
174,219,84중 이전 출력 신호값 92 와 가장 가까운 84를 출력.
첫 신호 획득시, 출력된 AF 신호값(88)을 기준으로 정의.
MultiExposure 신호출력로직에서 이 기준 출력값 - 88과 가까운 값을 AF 최종 신호로 출력.
[조건 예시]
Group = 3 (3개의 노출 조건 사용)
Exposure 1
노출값 :1us
신호출력값: 약 84 ~ 92사이
Exposure 2
노출값: 80us
신호출력값 : 170 ~ 178사이
Exposure 3
노출값:160us
신호출력값: 218 ~ 226사이
Camera FPS : 2121Hz (707Hz * 3)
92 출력
84 출력

## Slide 13
출력모드 기능 설명
출력 모드 2 – Using Two Sample
88
172
225
1
2
3
92
174
219
4
5
6
84
170
224
7
8
9
기준 출력
Multi Exposure 계산 2번째 로직에 의한
1번째 AF 평균 신호 출력.
172,225,92 중에서 기준 출력 88과 가까운 2개 신고 92,172의 평균값인 133을 출력.
Multi Exposure 계산 2번째 출력 로직에 의한 2번째 AF 신호 출력
174,219,84중 이전 평균 출력 신호값 133 와 가장 가까운 2개의 출력값 84,170의 평균값인 129 출력.
첫 신호 획득시, 출력된 AF 신호값(88)을 기준으로 정의.
MultiExposure 신호출력로직에서 이 기준 출력값 - 88과 가까운 값을 AF 최종 신호로 출력.
133 출력
129 출력
[조건 예시]
Group = 3 (3개의 노출 조건 사용)
Exposure 1
노출값 :1us
신호출력값: 약 84 ~ 92사이
Exposure 2
노출값: 80us
신호출력값 : 170 ~ 178사이
Exposure 3
노출값:160us
신호출력값: 218 ~ 226사이
Camera FPS : 2121Hz (707Hz * 3)

## Slide 14
출력모드 기능 설명
출력 모드 3 – Averaging
[조건 예시]
Group = 3 (3개의 노출 조건 사용)
Exposure 1
노출값 :1us
신호출력값: 약 84 ~ 92사이
Exposure 2
노출값: 80us
신호출력값 : 170 ~ 178사이
Exposure 3
노출값:160us
신호출력값: 218 ~ 226사이
Camera FPS : 2121Hz (707Hz * 3)
88
172
225
1
2
3
신호 문턱값 : 100
172 – 88 = 84
225 – 172 = 53
신호 문턱 100보다 각 신호별 차이값인 84,53이 작으므로 88,172,225의 평균값인 신호 161.6 출력
161.6
88
172
225
1
2
3
신호 문턱값 : 50
172 – 88 = 84
225 – 172 = 53
신호 문턱 50보다 각 신호별 차이값인 84,53이 크므로 예외처리 신호 10V (2048) 출력.
2048(10V)

## Slide 15
검증 과정 및 결과
[검증 결과] 뷰웍스 사내 실험실 결과
 | 2 |  | 3 |  | 
Mode 1 (Using one sample) | 초기 Exposure 1 | 초기 Exposure 2 | 초기 Exposure 1 | 초기 Exposure 2 | 초기 Exposure 3
 | 결과 값 : 65 (PASS) | 결과 값 : 200 (PASS) | 결과 값 : 65 (PASS) | 결과 값 : 200 (PASS) | 결과 값 : 0.1 (PASS)
Mode 2 (Using two sample) | 초기 Exposure 1 | 초기 Exposure 2 | 초기 Exposure 1 | 초기 Exposure 2 | 초기 Exposure 3
 | 결과 값 : 133 (PASS) | 결과 값 : 133 (PASS) | 결과 값 : 33 (PASS) | 결과 값 : 133 (PASS) | 결과 값 : 33 (PASS)
Mode 3 (Averaging) | 결과 값 : 133 (PASS) |  | 결과 값 : 88 (PASS) |  | 
Exposure 개수
Sequence
mode
해당 실험 조건은 직접 스캔하면서 측정하지 않고, AF 카메라만 Streaming 하는 조건에서 계산 결과가 로직대로 동작하는 여부는 검증하였음.
Peak Threshold 블록과 연동하지 않은 상태에서 로직 작동 조건만 검증하였음.
실험 당시에는 로직 조건이 작동하는 것으로 판단되어, 실사용 샘플에서 레이저 형태가 변화함에 따라 위 로직이 잘 적용하는 지 테스트를 진행하였음. (25년 3월경)

## Slide 16
검증 과정 및 결과
[검증 결과] 크레셈 장비 연동한 실험 결과
 | 2 |  | 3 |  | 
Mode 1 (Using one sample) | 초기 Exposure 1 | 초기 Exposure 2 | 초기 Exposure 1 | 초기 Exposure 2 | 초기 Exposure 3
 | 모션 발진 발생 | 모션 발진 발생 | 모션 발진 발생 | 모션 발진 발생 | 모션 발진 발생
Mode 2 (Using two sample) | 초기 Exposure 1 | 초기 Exposure 2 | 초기 Exposure 1 | 초기 Exposure 2 | 초기 Exposure 3
 | 모션 발진 발생 | 모션 발진 발생 | 모션 발진 발생 | 모션 발진 발생 | 모션 발진 발생
Mode 3 (Averaging) | 평가하지 못함 |  | 평가하지 못함 |  | 
Exposure 개수
Sequence
mode
실제 장비에 설치된 AF 카메라에 Firmware / FPGA 로직을 업데이트 후 테스트를 진행했으나, 변화되는 레이져 영상 샘플에서 로직이 정상적으로 동작하지 못했음.
사내 복귀 후 디버깅 하였을 시, 순수 로직 검증만을 위해 Peak Threshold Block을 제거한 것이 실사용 조건에서는 자충수가 되어 모션 발진이 발생한 것으로 파악됨.

## Slide 17
17
04
결론 및 추가 디버깅 사항

## Slide 18
결론 및 추가 개발 사항
[결론 및 추가 디버깅 사항]
실험 결론
  로직 자체로는 동작한다고 검증되었으나, 실사용 조건에 해당 로직이 동작하지 않음.
  실사용 조건에서 동작할 수 있도록 기존 설계된 AF 로직과 연동 테스트 및 실험이 필요함.
추가 개발 필요 사항 [신호 선택 로직]
  현재 테스트 결과와 별개로 Multi Exposure 선택을 위한 1가지 로직을 더 추가하여 테스트 하고자 함. (다음 장표에 설명)
  기존 신호 선택하는 3개의 방식 (Using One Sample, Two Samples, Averaging) 의 경우, 조건 설정이 인위적이고 실 사용 조건에서 최적화 파라미터를 찾는 것이 매우 어려울 것으로 보임. 사용자가 해당 로직을 이해하여 Multi Exposure에 대한 적정 조건을 찾는 것에 많은 시간이 걸릴 것으로 판단됨.
  개선 로직이 필요하며, 자세한 개선 로직은 다음 장표에서 소개함.
추가 개발 필요 사항 [SDK / XML]
  로직 설계 및 검증이 완료되는 대로, XML / SDK 단에서는 사용자 편의성이 강화된 기능 구현 및 SW 설계가 필요함.
  이를 사용자가 쉽게 선택할 수 있도록 VEO Focus Manager에서 Tool 형태로 제공해야 할 필요성이 있음.

## Slide 19
결론 및 추가 개발 사항
[신규 신호 선택 로직 Block Diagram] – Selecting the low calculation error data
AF Camera Sensor
Multi-Exposured Imaging Selection Logic
AF Laser Images
from the object
(AF Data Acquisition)
Selected AF
Calculated Data
Motion Driver
AF Signal Input
Peak Threshold
Filtering Module
AF Raw Data
Multi-Exposured Imaging Selection Logic Module
Using One Sample Logic Part
Using Two Samples Logic Part
Averaging Logic Part
New Selection Logic Part
Threshold
LOWER?
HIGHER?
Sending the AF Exception Signal
(10V Sin Signal)
NO AF SIGNAL
Filtered
AF Data
AF Raw Data
Exposure Condition 1
Calculation is invalid Since it is blocked by the Peak Threshold Filter
Exposure Condition 2
Exposure Condition 3
1D Haar-like Filter
Exposure Condition 2
Calculation Error : 1%
Exposure Condition 3
Calculation Error : 3%
Error Criteria
Exposure Condition 2 Data
Lower Error?

## Slide 20
결론 및 추가 개발 사항
[신규 신호 선택 로직 Block Diagram] – Selecting the low exposure time data
AF Camera Sensor
Multi-Exposured Imaging Selection Logic
AF Laser Images
from the object
(AF Data Acquisition)
Selected AF
Calculated Data
Motion Driver
AF Signal Input
Peak Threshold
Filtering Module
AF Raw Data
Multi-Exposured Imaging Selection Logic Module
Using One Sample Logic Part
Using Two Samples Logic Part
Averaging Logic Part
New Selection Logic Part
Threshold
LOWER?
HIGHER?
Sending the AF Exception Signal
(10V Sin Signal)
NO AF SIGNAL
Filtered
AF Data
AF Raw Data
Exposure Condition 1
Calculation is invalid Since it is blocked by the Peak Threshold Filter
Exposure Condition 2
Exposure Condition 3
1D Haar-like Filter
Exposure Condition 2
Exposure Time: 50us
Exposure Condition 3
Exposure Time: 100us
Error Criteria
Exposure Condition 2 Data
Lower Exposure?

## Slide 21
결론 및 추가 개발 사항
[신규 신호 선택 로직 Block Diagram] – AF Calculation with HDR
AF Camera Sensor
Multi-Exposured Imaging Selection Logic
AF Laser Images
from the object
(AF Data Acquisition)
Selected AF
Calculated Data
Motion Driver
AF Signal Input
Peak Threshold
Filtering Moule
AF Raw Data
Multi-Exposured Imaging Selection Logic Module
New Selection Logic Part
Threshold
LOWER?
HIGHER?
Sending the AF Exception Signal
(10V Sin Signal)
NO AF SIGNAL
Filtered
AF Data
AF Raw Data
Filtered AF Data
1D Haar-like Filter
Find Peak Position
Based on 1D Haar-like Filter Algorithm
Peak has found
Processing Multi-exposure AF image data and output a single image with HDR
HDR Processing Module

## Slide 22
결론 및 추가 개발 사항
[신규 신호 선택 로직 – 1D Haar-like Filter]
[위 알고리즘 핵심 내용 및 Multi Exposure Selection 과의 관계]
이 알고리즘은 Raw Laser 데이터에서 얼마나 레이저 중심점을 잘 찾는 역할을 담당함.
Multi Exposure Data Selection 에서는 Multi Exposure 조건으로 얻은 데이터 샘플 중에서 어느 조건이 더 중심점을 잘 찾았느냐를 조건식으로 달아 최종 모션 드라이버로 보낼 데이터를 선택하는 로직을 구성 및 테스트 할 것임.

## Slide 23
감사합니다